RAD-60 Manual

2

RAD-60 DOSIMETRO  GUIA DE USURIO

El RAD-60 es un dosímetro autónomo de alarma de bolsillo digital diseñado para personas que pueden estar expuestas a radiación gamma y de rayos X durante su trabajo. Proporciona alarmas de dosis y tasa de dosis programables. El RAD-60 está controlado por microprocesador y se opera mediante la pantalla y el botón pulsador. El botón pulsador emite un pitido cada vez que se pulsa. Para completar una acción, suelte el botón o presione nuevamente (bip) y mantenga presionado hasta que se escuche un segundo bip. La pantalla de tres dígitos muestra la dosis, la tasa de dosis y varios mensajes. La pantalla y la señal sonora se utilizan para indicar alarmas (dosis, tasa de dosis, batería baja, defecto, desbordamiento de la tasa de dosis / dosis).

El RAD-60 está listo para usarse después de que se haya instalado la batería. Debe llevarse en la zona del pecho, como un bolsillo en el pecho (clip de bolsillo en el exterior) sin objetos metálicos en el mismo bolsillo.

RAD-60 Vista frontal

Encendido Switch on

Presione el botón pulsador hasta que se muestren todos los segmentos.

-La dosis / tasa de dosis se muestra en 5 segundos.

.

Cambiar pantalla (dosis / tasa de dosis)

Presione el botón pulsador una vez.

-Mostrar cambios en la dosis / tasa de dosis durante 10 segundos.

Cambiar el modo de visualización de forma permanente

(dosis / tasa de dosis)

Presione el botón pulsador una vez.

-Mostrar cambios en la dosis / tasa de dosis.

Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-El modo de visualización ahora ha cambiado.

| Apagado Switch off (OFF) | 3 |
| --- | --- |

Presione brevemente el pulsador hasta

-La pantalla cambia a OFF.

Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-La pantalla se queda en blanco.

Chirp on/off (CHr)

Presione brevemente el pulsador hasta

-Display cambios a CHr.

Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-El chirrido está activado / desactivado.

-La marca se muestra cuando el chirrido es

activo.

Restablecer dosis acumulada (CLr)

Presione brevemente el pulsador hasta

-Mostrar cambios en CLr.

Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-La pantalla parpadea dosis acumulada.

Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-La dosis acumulada ahora se restablece.

Mostrar nivel de alarma de dosis (dAL)

Presione brevemente el pulsador hasta

-Mostrar cambios en dAL.

Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-Se muestra el nivel de alarma actual.

Espere a que vuelva a la pantalla de dosis / tasa de dosis.

Cambiar el nivel de alarma de dosis (dAL)

Hay 6 diferentes niveles de alarma

10 µSv, 100 µSv, 1 mSv, 10 mSv, 100 mSv,

1 Sv or 1 mR, 10 mR, 100 mR, 1 R, 10 R,

100 R y 0.

El usuario puede seleccionar cualquiera de estos para el nivel de alarma. Si se selecciona 0, la alarma

está desactivado.

Presione brevemente el pulsador hasta

-Mostrar cambios en dAL.

Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-El nivel de alarma de dosis actual está parpadeando.

-Seleccione el nivel de alarma con pulsaciones cortas.

-Confirmar el nivel seleccionado con pulsación larga

hasta que se produzca un pitido prolongado.

| Mostrar nivel de alarma de tasa de dosis (drA) 4 | 4 |
| --- | --- |

Presione brevemente el pulsador hasta

-Mostrar cambios en drA.

Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-Se muestra el nivel de alarma actual.

Espere a que vuelva a la pantalla de dosis / tasa de dosis.

Cambiar el nivel de alarma de tasa de dosis (drA)

Hay 6 niveles diferentes para la tasa de dosis.

alarma:10 µSv/h, 100 µSv/h, 1 mSv/h, 10 mSv/h,

100 mSv/h, 1 Sv/h or 1 mR/h, 10 mR/h,

100 mR/h, 1 R/h, 10 R/h, 100 R/h and 0.

El usuario puede seleccionar cualquiera de estos para el nivel de alarma.

Si se selecciona 0, la alarma se desactiva.

Presione brevemente el pulsador hasta

-Mostrar cambios en drA.

Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-El nivel de alarma de tasa de dosis actual parpadea.

-Seleccione el nivel de alarma con pulsaciones cortas.

-Confirmar el nivel seleccionado con pulsación larga

hasta que se produzca un pitido prolongado.

Prueba de batería y pantalla (dIA)

Presione brevemente el pulsador hasta

-Mostrar cambios en dIA. Presione el botón pulsador hasta que suene un pitido.

-La alarma suena durante 5 segundos.

-Si el símbolo de la batería aparece en la pantalla después de la prueba, entonces la batería está baja debe ser reemplazada.

Batería baja, funcionamiento normal

El símbolo de la batería parpadea todo el tiempo y la alarma

sonora suena una vez cada hora. Continúa la medición de la

dosis. ¡Nota! Las funciones de los botones pulsadores se

desactivan durante la batería baja. Batería baja cuando se

enciende (Lob) La pantalla muestra "Lob" y la batería

el símbolo parpadea. La alarma audible suena brevemente una

vez por segundo. Se impide la medición de la dosis.

| Alarma de dosis o alarma de tasa de dosis (pantalla parpadeante) | 5 |
| --- | --- |

La pantalla de dosis / tasa de dosis está parpadeando y el

La alarma audible está encendida. La dosis

la alarma se puede restablecer presionando el botón

botón. La pantalla cambia a la anterior

modo seleccionado.

Alarmas Audibles

Dosis rate: - - - -

(4 bleeps cada segundo)

Dose: __

(1 bleep cada 2  segundos)

Alarma de dosis simultánea y tasa de dosis

La pantalla de la tasa de dosis parpadea y la alarma sonora continua está encendida.

La alarma de la tasa de dosis domina.

Reinicie la alarma presionando el botón pulsador.

La pantalla cambia al modo previamente seleccionado.

Alarma de desbordamiento de dosis (doo)

Alarma de desbordamiento de la tasa de dosis (dro)

Cuando se exceden los límites de medición, la pantalla muestra:

doo alarma de desbordamiento de dosis

dro alarma de desbordamiento de tasa de dosis

Alarmas Audible

Dose rate OFL: . . . . . . . .

(8 bleeps cada segundo)

Dose OFL: __ __

(2 bleeps cada segundo)

Las alarmas de desbordamiento no se pueden restablecer.

Error (DEF/Er)

La pantalla parpadea entre el texto "DEF" y "Er + número".

La alarma sonora continua está activada.

Se impide la medición de la dosis.

Si solo aparece el texto “Er + número” parpadeando en la pantalla, la medición de la dosis puede continuar. Solo se emite una alarma visual, ninguna alarma sonora.

Códigos de error y tipos

Er1 = Calibración Er3 = Detector

Er2 = NVRAM Er4=RAM memoria

Si se produce un error, anote el error

número (Er + número) y devuelve el

dosímetro para mantenimiento.

Mantenimiento y descontaminación

No se requiere ningún mantenimiento específico, excepto la verificación periódica de la calibración. La limpieza y descontaminación se pueden realizar con soluciones de descontaminación adecuadas para su uso con materiales de polímero ABS y policarbonato.

Reemplazo de la Batería Alkalina

Abra la tapa del compartimento de la batería con una moneda o un destornillador pequeño. Retire la batería vieja y reemplácela por una nueva.

El polo + entra primero .Utilice únicamente pilas alcalinas AAA (IEC LR03).

Cierre la tapa.Después de reemplazar la batería, el dosímetro se enciende automáticamente. ¡Nota! Después de instalar una batería nueva, se recomienda realizar la prueba de funcionamiento (dIA). Si el símbolo de la batería aparece en la pantalla después de la prueba, vuelva a colocar la batería.

Especificaciones

Radiación detectada:

Rayos X y Gamma

Rango de medición:

dose 1 µSv - 9.99 Sv

0.1 mrem - 999 rem

dose rate 5 µSv/h - 3 Sv/h

0.5 mrem/h - 300 rem/h

Precisión de Medición

Mejor que ±5% (Cs-137, 662 keV)

Respuesta de Energía

60 keV - 3 MeV, major que ±25%

Linealidad de la tasa de dosis:

Major que  ±15%

Rango Operacional temperatura:

-20°C to +50°C

Humedad operativa:

10 - 90% RH

Dimensiones:

78 * 67 * 22 mm, excluyendo clip bolsillo.

Peso

80g, incluyendo batería